聚焦纹影系统设备主要技术要求

- 功能用途：

聚焦纹影系统，下文简称为“系统”。该系统作为风洞试验中一种测试手段，为试验研究提供清晰的流场照片或流动图谱，直观地演示模型周围的流动情况，展示流场结构，以便对流场内某些现象进行分析。其特点是能够实现对某流场中沿光轴方向的某一个平面清晰对焦，在对焦平面上得到该平面空气密度梯度变化的信息，在对焦平面以外的信息以虚化背景形式记录，从而更加精确地反映流场的细节结构，可用于复杂流场显示，尤其是对流场中模型边界层的观察。

- 采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗口玻璃 | 研制：有效口径Φ330mm，进口石英，耐压3MPa，耐温500K，面形精度RMS优于1/40λ，含玻璃法兰。 | 两块 |
| 2 | 光源及散射元件 | 定制：满足甲方提供的Photron-FASTCAM-SA2高速相机在曝光时间为微秒量级（1μs）时曝光量的要求；满足系统均匀性要求。 | 一套 |
| 3 | 菲涅尔透镜 | 研制：材料为光学级亚克力材料；镀高透射系数的膜层和保护膜，均匀性优于95%；通光口径、焦距大小、面形精度以及检测方法由乙方结合自身光路设计给出。 | 一个 |
| 4 | 光源格栅 | 研制：基底材料选用石英玻璃（JGS1），采用光刻曝光的微纳加工工艺予以精度上的保障，在100倍显微镜下，看不到毛刺等明显缺陷，要求条纹位置误差小于0.01mm，条纹宽度误差小于0.01mm；乙方可以设计制作出多组条纹宽度不同的光源格栅和刀口格栅，方案评审时，乙方需要说明不同条纹宽度的对刀口格栅对系统灵敏度以及像面分辨率产生的影响。 | 两套 |
| 5 | 刀口格栅 |  |  |
| 6 | 聚焦物镜 | 研制：要求对透镜组像差进行校正，球差、场曲、畸变等像差在允许范围内，实现成像质量高，纹影像面清晰均匀；有效通光口径不小于Փ200mm，光圈数不大于1.3。 | 一个 |
| 7 | 中继镜 | 研制：将系统像面直接成像到高速摄像机，提高系统的高清晰度和获得更真实的流场信息。 | 两个 |
| 8 | 光学平台 | 江西连胜或上海联谊定制（详见主要技术指标）。 |  |
| 9 | 光学调节架 | 江西连胜或上海联谊定制（详见主要技术指标）。 |  |
| 10 | 刀口格栅远程调节系统 | 研制（详见主要技术指标）。 | 一套 |
| 11 | Φ710mm平面反射镜（含支撑调节系统） | 研制：材料K9，适用于原有Φ500mm纹影系统单边光路90°的转折，光路转折后不能影响纹影系统性能指标，包括显示范围和均匀性等。支撑调节系统性能稳定，配有光学减振装置，调节范围满足调试和风洞现场使用需求，调整精度：角度优于0.05°，位移优于0. 5mm。 | 一套 |
| 12 | Φ450mm平面反射镜（含支撑调节系统） | 研制：材料微晶，适用于Φ300mm纹影系统单边光路90°的转折，不影响系统性能指标，支撑调节系统性能稳定，配有光学减振装置，调节范围满足调试和风洞现场使用需求，调整精度：角度优于0.05°，位移优于0. 5mm | 一套 |
| 13 | 其他附件 | 系统配套的其他配件和附件。 | 一套 |
| 14 | 安装调试 | 系统中所有部件的安装调试，含原有Φ500mm纹影系统。 |  |

- 主要指标：

在风洞试验条件下，能够记录并显示出试验过程中模型周围流场的结构信息。其中，风洞现场试验段内测量环境可描述为：一是气压值变化。试验准备阶段，为大气环境（0.1MPa），随后充入高压高温空气，最高压力为3MPa，最高温度为500K；试验开始后，试验段的气压值会有所降低，风洞的有效运行时间不大于0.15s；试验结束后，试验段气压值在0.1MPa～3MPa之间。二是振动的影响。试验过程中，高速气流会引起周围环境的振动，且不同风洞运行参数会带来不同的振动。三是风洞试验现场测量环境的空间尺寸有限，试验段内径为Φ300mm，两侧预留的观察口的最大尺寸为270mm×185.22mm，试验模型为各种飞行器模型，不同模型在试验段的安装位置略有不同。

3.1  总体技术指标要求

a. 光路形式：透射式聚焦纹影系统；

b. 系统显示范围：根据风洞现场结构尺寸，设计光路结构，要求系统的物方显示范围尽量接近试验段预留的观察口尺寸（270mm×185.22mm）；

c. 系统灵敏度：能快速正确显示出模型周围流场变化特性，灵敏度优于6arcsec，且具有远程（距离约25m，具体根据风洞现场走线而定）调节的功能；

d. 系统分辨率：在中等灵敏度下（8arcsec），物空间分辨率优于10lp/mm（可通过改变显示范围提高系统的分辨率），对比度优于0.2；

e. 系统对焦深度：在中等灵敏度下（8arcsec），急剧对焦深度不大于2mm，非急剧对焦深度不大于12mm；

f. 系统成像清晰度：要求系统格栅系数φ≥8；

g. 系统像面均匀性：在中等灵敏度下（8arcsec），像面均匀性优于85%；

h. 系统运行须适应风洞运行环境：乙方需要分析出来试验段内气压值从0.1MPa～3MPa变化时，对系统光路产生的影响，并有相应解决方案。

3.2  系统设计的基本技术要求

a. 对系统光路中的几对“共轭光路”有详细的光学设计说明，含像差分析以及相应的像差校正元件，以满足本《任务书》中3.1中的指标要求，需要提供详细的仿真结果和分析数据；

b. 菲涅尔透镜及支撑系统有详细的设计说明，包含模拟计算数据，说明菲涅尔及支撑系统的稳定性能满足风洞现场环境要求；

c. 光源、散射元件、光源格栅、聚焦透镜、刀口格栅、中继镜、平面反射镜和高速相机分别配有光学支撑架，能对光学元件的各个自由度精密调节，调节范围满足使用要求，其中刀口格栅调节精度：角度优于0.005°，位移优于0.005mm。光学支撑架安装在光学平台上，位于试验段两边，光学平台具有减振功能，能较好的消除风洞运行时气流带来的振动；

d. 刀口格栅需要配置相应的测量工具，以便于能够随时获取到刀口格栅和光源格栅像的相对位置以及刀口格栅每个刀刃切掉光源格栅像的数据，以保证系统有持续稳定灵敏度；

e. 系统的标高为1.2m，中心位置（光轴）可调，调节量为±15mm；

f. 系统运行操作：要求系统运行操作的自动化程度高，在风洞试验前具有远程调节刀口格栅和光源格栅像相对位置的功能，并能记录到刀口格栅和光源格栅像相对位置信息，方便下次调用。试验时系统记录系统具有外触发功能，触发信号为标准的TTL电平信号或开关信号；

g. 其他要求：方案设计时要考虑到系统操作的经济性、可靠性和先进性，采用模块化设计，做到易使用，易维护，光学元件配有防尘设施，记录和控制软件符合管理需要，界面友好，安装、使用及维护简单便捷。